## Slide 1
第一章 PART2
检测数据处理

## Slide 2: 本章主要内容
误差理论基础
误差的合成与分配
测量不确定度
参考书：费业泰 ，误差理论与数据处理（苐7版），机械工业出版社，2015.4
测量过程总在和误差做斗争
Notes: 传感器是被测对象信息感知的基础，本课程偏重于传感器部分的内容

## Slide 3
1 误差理论基础
定义及表示
误差的基本概念
误差来源
绝对误差
相对误差
引用误差
仪表准确度
分类
随机误差
系统误差
粗大误差
误差的处理
主要内容：

## Slide 4
1 误差理论基础
1.1 误差的基本概念
1.1.1 误差的定义及表示
误差 = 测得值-真值
通常用约定真值 (A)代替
约定真值(A)：
Conventional
true value
3个途径：
（1）由国家基准或当地最高计量标准复现而赋予该特定量的值；
（2）在没有系统误差的情况下，足够多次的测量值之平均值；
（3）采用权威组织推荐的该量的值。例如，由国际数据委员会(CODATA)推荐的真空光速、阿伏加德罗常量等特定量的最新值。
或者相对真值(A)代替：高精确度等级器具的测得值
Notes: 真值是指与给定的特定量的定义一致的值。约定真值是指对于给定目的具有适当不确定度的，赋予特定的值。在实际检定工作中是以计量标准所复现的量值作为约定真值。常称为标准值或实际值。
获得特定量约定真值的方法，通常有以下几种:
(1)由国家基准或当地最高计量标准复现而赋予该特定量的值。
(2)采用权威组织推荐的该量的值。例如，由国际数据委员会(CODATA)推荐的真空光速、阿伏加德罗常量等特定量的最新值。
(3)有时用某量的多次测量结果来确定该量的约定真值。
(4)对于硬度等量，则用其约定参考标尺上的值作为约定真值。

## Slide 5
1.1.1 误差的定义及表示
三种测量误差表示方法：
实际相对误差：
(2)相对误差
示值相对误差：
绝对误差 = 测得值-真值
通常用约定真值或相对真值(A)代替
(1)绝对误差
人工智能与自动化学院测量科学与仪器系
注意：相对误差的分母为A

## Slide 6
1.1.1 误差的定义及表示
：仪表的最大绝对误差
(3)引用误差（满度相对误差）
：仪表的量程
最大引用误差：
引用误差：
人工智能与自动化学院测量科学与仪器系
注意：引用误差的分母为满量程
Notes: 仪表的绝对误差限，即在仪表量程范围内可能的最大误差

## Slide 7
工程中，为了表示测量结果的可靠程度，引入准确度等级概念，用G表示。这个数值是测量仪表在规定条件下，其允许的最大引用误差百分比的分子。
仪表准（精）确度的表示：
准确度等级: Leval of accuracy
人工智能与自动化学院测量科学与仪器系
Notes: 仪表的绝对误差限，即在仪表量程范围内可能的最大误差

## Slide 8
仪表的准确度等级G
G=0.005, 0.01, 0.02, 0.05；0.1, 0.2,（0.4）, 0.5；
I级标准表 Ⅱ级标准表
1.0, 1.5, 2.5，（4.0）；等
工业用表
仪表的最大允许绝对误差：
量程
Notes: 不同行业规定的精度等级不同

## Slide 9
解：该测温仪表的实际最大引用误差为：
去掉%后，该表的准确度值为0.6，介于国家规定的准确度等级中0.5和1.0之间，而0.5级表和1.0级表的允许误差γ表允分别为±0.5%和±1.0%。则这台测温仪表的准确度等级只能定为1.0级。
例 某台温度检测仪表的测温范围为100～600℃，校验该表时得到的最大绝对误差为3℃，试确定该仪表的准确度等级。

## Slide 10
例 现需选择一台测温范围为0～500℃的测温仪表。根据工艺要求，温度指示值的误差不允许超过±4℃，试问：应选哪一级精确度等级的仪表？
解：工艺允许误差为
去掉%后，该表的精确度值为0.8，也是介于0.5～1.0之间，而0.5级表和1.0级表的允许误差γ表允分别为±0.5%和±1.0%。应选择0.5级的仪表才能满足工艺上的要求。

## Slide 11
1.1.2 误差的分类
1.1 误差的基本概念
准确度=精密度+正确度
（也叫精确度，简称精度）
还是3个靶面
（b）正确度低而精密度高
（a）正确度高而精密度低
（c）准确度高
Notes: 在测量中我们希望得到精确度高的结果。

## Slide 12
1.1.2 误差的分类
1.1 误差的基本概念
随机误差：精密度，precision
系统误差：正确度 correctness
粗大误差
误差的分类
测量精密度（precision of measurement）
测量正确度（correctness of measurement）
测量准确度（accuracy of measurement）——综合指标
测量准确度又称测量精确度（精度）
Notes: 在测量中我们希望得到精确度高的结果。

## Slide 13
1.1.3 误差的主要来源
1.1 误差的基本概念
(1)测量装置误差
①标准量具误差
②仪器误差
③附件误差
(2)测量环境误差
(3)测量方法误差
(4)测量人员误差
Notes: 在测量中我们希望得到精确度高的结果。

## Slide 14
1.2 随机误差
1.2.1 随机误差的概率分布
正态分布：

## Slide 15
1.2 随机误差
1.2.2 随机误差的数值特征
(1)算术平均值
(2)标准差
当σ一定时，通常取n<10较为适宜。因为增加测量次数难以保证测量条件的恒定，很难显著提高测量结果的准确性。
(3)平均值标准差

## Slide 16
1.2 随机误差
1.2.3 极限误差
P:置信概率(confidence probability)
t:置信系数(confidence factor)
正态分布：
t分布：
ta: 置信系数,由给定的置信概率和自由度来确定；
: 算术平均值的标准差

## Slide 17
1.2 随机误差
1.2.4 非等精度测量
Pi:各组测量结果的权
各测量结果的可靠程度不一样。
各组测量结果的残余误差
各组测量结果的均值
Notes: 例如：工作基准米尺连续3天与国家基准器比较，得到基准米尺的平均长度为999.9425mm（三次测量）、999.9416mm（二次测量）、999.9419mm（五次测量）。则权重分别为3、2、5

## Slide 18
例如：工作基准米尺连续3天与国家基准器比较，得到基准米尺的平均长度为999.9425mm（三次测量）、999.9416mm（二次测量）、999.9419mm（五次测量）。则权重可分别取为3、2、5
Notes: 例如：工作基准米尺连续3天与国家基准器比较，得到基准米尺的平均长度为999.9425mm（三次测量）、999.9416mm（二次测量）、999.9419mm（五次测量）。则权重分别为3、2、5

## Slide 19
1.3 系统误差
1.3.1 系统误差产生的原因
(1)测量装置方面的因素
(2)环境方面的因素
(3)测量方法的因素
(4)测量人员的因素
1.3.2 系统误差的特征
(1)定值系统误差——a
(2)变值系统误差
①累积性系统误差-b,c
②周期性系统误差——d
③复杂规律变化系统误差-e

## Slide 20
1.3 系统误差
1.3.3 系统误差的判别方法
(1)实验对比法
(2)残余误差观察法
Notes: 实验对比法，例如用更高准确度的仪器

## Slide 21
1.3.3 系统误差的判别方法
i为单次误差
用于判断是否存在累积性系统误差

## Slide 22
1.3.3 系统误差的判别方法
用于判断是否存在周期性系统误差？

## Slide 23
1.3 系统误差
1.3.4 系统误差的减小和消除
(1)从误差产生根源上消除系统误差
(2)加修正值法
(3)交换法
(4)抵消法
(5)对称法
(6)半周期法

## Slide 24
1.4 粗大误差
1.4.1 粗大误差的产生原因
(1)测量人员的主观原因
(2)客观外界条件的原因
(1) 3σ准则
1.4.2 粗大误差的判别准则
（2）其它准则

## Slide 25
2 误差的合成与分配
间接测量：
通过直接测量与被测量之间有一定函数关系的其他量。
换言之，间接测量的量是直接测量所得各个测量值的函数。
误差的合成：
间接测量的总误差是各个直接测得值误差的函数，称为误差函数。对于这种具有确定关系的误差计算也称为误差合成。
Notes: 前面所讨论的主要是直接测量量的误差计算，但在有些情况下，不能进行直接测量，或者，直接测量难以保证测量精确度，需要采用间接测量。

## Slide 26
2 误差的合成与分配
2.1 误差的合成
2.系统误差的合成
1.随机误差的合成
3.系统误差与随机误差的合成
Notes: 前面所讨论的主要是直接测量量的误差计算，但在有些情况下，不能进行直接测量，或者，直接测量难以保证测量精确度，需要采用间接测量。

## Slide 27
2 误差的合成与分配
2.2 误差的分配
若各误差皆为随机误差，且互不相关，可得：
给定测量结果总误差的允差，要求确定各个单项误差。
Di：函数的部分误差
要求：
Notes: 在进行测量工作前，应根据给定测量总误差的允差来选择方案，合理进行误差分配，确定各单项误差，以保证测量精确度。

## Slide 28
2 误差的合成与分配
2.2 误差的分配
(1)按等作用原则分配误差
(2)按可能性调整误差
(3)最佳测量方案的确定
* 选择最佳函数误差公式
* 使误差传递系数等于零或为最小
Notes: 最佳函数误差公式：（1）尽可能减小直接测量量数目；（2）选择误差较小的测量；

## Slide 29
基本概念
测量不确定度
测量不确定度的合成
A类评定
B类评定
自由度及其确定
标准不确定度的评定
主要内容：
3 测量不确定度
测量结果的表示
合成标准不确定度
扩展（展伸）不确定度

## Slide 30
3 测量不确定度（uncertainty of measurement）
3.1 测量不确定度的基本概念
测量不确定度是指测量结果变化的不肯定程度，是表征被测量的真值所处量值范围的评定，是测量结果含有的一个参数，用以表示被测量值的分散性（被测量值可能出现的范围）。
这种测量不确定度的定义说明：一个完整的测量结果应包含被测量值的估计与分散性参数两部分。
估计值
测量不确定度
Notes: 最佳函数误差公式：（1）尽可能减小直接测量量数目；（2）选择误差较小的测量；

## Slide 31
测量不确定度与测量误差是测量结果质量评价的两种表示方法
测量不确定度与测量误差的比较
误差 = 测得值-真值
描述测量值的分散性
真实值
测量值
误 差
不确定度
相互关系图
Notes: 最佳函数误差公式：（1）尽可能减小直接测量量数目；（2）选择误差较小的测量；

## Slide 32
测量误差与测量不确定度的比较

## Slide 33
3.2 标准不确定度的评定—A类评定
Notes: 最佳函数误差公式：（1）尽可能减小直接测量量数目；（2）选择误差较小的测量；

## Slide 34
人工智能与自动化学院测量科学与仪器系
3.2 标准不确定度的评定—B类评定
Notes: 最佳函数误差公式：（1）尽可能减小直接测量量数目；（2）选择误差较小的测量；

## Slide 35
3.2 标准不确定度的评定—自由度
Notes: 最佳函数误差公式：（1）尽可能减小直接测量量数目；（2）选择误差较小的测量；

## Slide 36
3 测量不确定度
3.3 测量不确定度的合成
（1）合成标准不确定度(combined standard uncertainty)
上式间接测量中，被测量的估计值 y=f(X1,X2,…,XN)
直接测量值的标准不确定度
Notes: 上式置信概率较小，大约68%

## Slide 37
3 测量不确定度
3.3 测量不确定度的合成
（2）扩展（展伸）不确定度（expanded uncertainty）
包含因子
k:由t分布的临界值给出，
通常取 k=2~3
Notes: 往往由于缺少资料难以确定每个分量的自由度，无法根据上式计算自由度，通常情况下可取包含因子k=2~3

## Slide 38
3 测量不确定度
3.4 测量结果的表示
例如，假设被测量Y的标称值为100g的标准砝码，其测量的估计值
y=100.02147g，对应的合成标准不确定度μc=0.35mg,则测量结果可表示为：
（1）用合成标准不确定度作为被测量Y估计值y的测量不确定度时，应给出合成标准不确定度μc及自由度ν，可用下列几种方式之一表示测量结果。
Notes: 往往由于缺少资料难以确定每个分量的自由度，无法根据上式计算自由度，通常情况下可取包含因子k=2~3

## Slide 39
3 测量不确定度
3.4 测量结果的表示
例如，上述测量结果表示为：
（2）当测量不确定度用扩展不确定度表示时，应按下列方式表示测量结果。
其中，扩展不确定度U=k*μc=0.00079g，是由合成标准不确定度μc=0.35mg和包含因子k=2.26确定的，k依据置信概率P=0.95和自由度ν=9，由t分布查表获得。
Notes: 往往由于缺少资料难以确定每个分量的自由度，无法根据上式计算自由度，通常情况下可取包含因子k=2~3

## Slide 40
3 测量不确定度
3.4 测量结果的表示
位数较多时需要修约，依据“三分之一准则”
（3）不确定度数值的修约
合成不确定度或扩展不确定度，其有效数字一般不超过两位，不确定度的数值与被测量的估计值的末尾对齐。
例：已知被测量的估计值为20.0005mm，若有两种情况：
① U=0.00124mm
② U=0.00123mm
末尾对齐
12.4
三分之一准则
13
修约后
U=0.0013mm
末尾对齐
12.3
三分之一准则
12
修约后
U=0.0012mm
Notes: 往往由于缺少资料难以确定每个分量的自由度，无法根据上式计算自由度，通常情况下可取包含因子k=2~3

## Slide 41
1、作业：习题册 2-7，2-8，2-10，2-13
2、* 附加作业：可选择不做，但做对了有加分
说明标准差表达式中，根号内分母项为何不是 n 而是 n-1 ？

## Slide 42
END !